**SIKÇA SORULAN SORULAR;**

**TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?**

<https://basvuruportal.tse.org.tr/>  adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

**Kütle seti içindeki ağırlıkları tek tek gönderebilir miyim?**

Ağırlıklar tek tek gönderilmeyecektir. Set olarak gönderilecektir.

**Muayeneler nerelerde yapılacaktır?**

- **TSE Gebze Laboratuvarlarında** (Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi KOSGEB Binası, 34490 Başakşehir/İstanbul),

- Aşağıda tanımlı ekipmanları ve uygun ortamı sağlaması şartıyla **Eczacılar Odası**'nda

yapılabilecektir;

**Gerekli Ekipman ve Ortam Şartları:**

M1 sınıfı, 20 mg - 200 g aralığında kapasiteye sahip kütlelerin muayenesi için:

* En az F1 sınıfı, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş referans kütle,
* En az 200 g kapasiteli, 0,0001 g çözünürlüklü, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş ve performans deneyleri gerçekleştirilmiş bir terazi,
* Sıcaklık değişimleri 12 saatte en çok 5, saatte en çok 3 santigrat derece olan temiz muayene odası,
* En az 12 saatlik ortamın sıcaklık ve nem değişimini kaydebilen, akredite bir kuruluş tarafından kalibre edilmiş bir data logger,
* Eldiven, antistatik cımbız, maşa

gerekmektedir.

Söz konusu referans ekipmanlardan kalibrasyon şartı arananların muayene tarihinden en fazla 3 yıl önce kalibre edilmiş olması gerekmektedir.

M1 sınıfı olup 10 mg ve altındaki kütlelelerin muayenesinde uygun kapasitede, 0,00001 g çözünürlüklü terazi kullanılması gerekmektedir.